ROČNÍK  2011

V ě s t n í k

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

| Částka | Vydáno: | Kč |
| --- | --- | --- |

Obsah

STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE

| 1. | „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – intervenční radiologie (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“ Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na angiografických, koronarografických a intervenčních radiologických pracovištích v České republice. Vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Českou společností intervenční radiologie ČLS JEP a Českou společností fyziků v medicíně, o.s. |  |
| --- | --- | --- |

STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE

1.

„Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – intervenční radiologie

(bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů)  na angiografických, koronarografických a intervenčních radiologických pracovištích v České republice.

Vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR 
ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost,

Českou společností intervenční radiologie ČLS JEP a Českou společností fyziků v medicíně, o.s.

| OBSAH: | 3 |
| --- | --- |
| I. ÚVODNÍ ČÁST | 5 |
| I.1 Úvod | 5 |
| I.2 Účel | 5 |
| I.3 Rozsah platnosti | 5 |
| I.4 zkratky a definice | 6 |
| I.4.1 Zkratky | 6 |
| I.4.2 Definice | 6 |
| I.5 Kvalifikace odborníků | 8 |
| I.6 Pravomoci a odpovědnosti odborníků | 8 |
| I.6.1 Indikující lékař | 8 |
| I.6.2 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí | 8 |
| I.6.3 Aplikující odborník | 8 |
| I.6.4 Radiologický asistent | 8 |
| I.6.5 Klinický radiologický fyzik | 9 |
| I.6.6 Radiologický technik | 9 |
| I.7 Vytvoření místních Radiologických Standardů na pracovišti | 9 |
| I.8 Kontrola dodržování místních radiologických standardů | 9 |
| I.9 Řízení neshod | 9 |
| I.10 Nestandardní výkony lékařského ozáření | 9 |
| I.11 Lékařské diagnostické ozáření z důvodů lékařsko – právních | 9 |
| I.12 Použité zdroje | 10 |
| II. SPOLEČNÉ POŽADAVKY TĚCHTO NÁRODNÍCH RADIOLOGICKÝCH STANDARDŮ | 13 |
| III. POŽADAVKY TĚCHTO NÁRODNÍCH RADIOLOGICKÝCH STANDARDŮ NA KONKRÉTNÍ VYŠETŘENÍ | 18 |
| A. Intervenční radiologie | 19 |
|  | 25 |
| PŘÍLOHA 1 DOPORUČENÝ OBSAH MÍSTNÍCH Radiologických STANDARDŮ | 27 |
| 1.1 Obecně | 27 |
| 1.2 Doporučený obsah společné části | 27 |
| 1.3 Doporučený obsah specifické části | 28 |
| PŘÍLOHA 2 METODICKÝ LIST INTRAVASKULÁRNÍHO PODÁNÍ JÓDOVÝCH KONTRASTNÍCH LÁTEK (JKL) | 29 |
| 2.1 Úvod | 29 |
| 2.2 Typy nežádoucích reakcí 2.2.1. Akutní reakce na JKL 2.2.2. Pozdní reakce na JKL | 29 29 29 |
| 2.3 Zásady intavaskulárního podání JKL | 29 |
| 2.4 Kontrastní neuropatie (KN) | 30 |
| PŘÍLOHA 3 RADIAČNÍ OCHRANA ŽEN V REPRODUKČNÍM VĚKU | 32 |
| 3.1 Úvod | 32 |
| 3.2 Velikost dávek spojených s lékařskou expozicí u žen | 32 |
| 3.2.1 Rtg vyšetření v oblasti břicha a pánve těhotné ženy | 32 |
| 3.2.2 CT vyšetření | 32 |
| 3.3 Účinky rtg záření na těhotenství | 33 |
| 3.3.1 Účinky teratogenní | 33 |
| 3.3.2 Možné účinky ozáření plodu jako funkce stadia těhotenství | 33 |
| 3.3.3 Účinky kancerogenní | 33 |
| 3.4 Různé situace při radiodiagnostice žen v reprodukčním věku - doporučení | 33 |
| 3.4.1 Pacientka s pravidelným menstruačním cyklem, u které však nelze vyloučit počátek těhotenství | 33 |
| 3.4.2 Těhotenství prokázané či pravděpodobné (opoždění menstruace) | 34 |
| 3.4.3 Rtg vyšetření bylo provedeno při nerozpoznaném těhotenství | 34 |
| 3.5 Rizika u žen v reprodukčním věku zaměstnaných na rtg pracovištích | 34 |

# I. ÚVODNÍ ČÁST

I.1 Úvod

Předkládaný dokument obsahuje soubor národních radiologických standardů (dále „NRS“)  pro oblast angiografie a intervenční radiologie (IR). Specifikuje požadavky na vybavení [10]  a personál radiologického pracoviště, odpovědnosti a postupy správného provádění radiologických vyšetření s použitím ionizujícího záření( dále IZ).

Tyto NRS se skládají z úvodní části, společných požadavků standardů platných pro všechna angiografická, a intervenční radiologická vyšetření a z požadavků pro jednotlivé zobrazovací modality (angiografie, intervenční radiologie, ). V přílohách je uveden doporučený obsah místních radiologických standardů (dále MRS), příklad konkrétního MRS, metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek a radiační ochrana žen v reprodukčním věku.

NRS vycházejí ze členění výkonů dle vyhlášky MZč. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (sazebníku výkonů), ve znění pozdějších předpisů [11]. Jsou ve stavu, kdy bylo dosaženo návaznosti na evropskou a národní legislativu. NRS nejsou zpracovány na úrovni jednotlivých projekcí. Technická a fyzikální část zůstávají svým rozsahem na obecné úrovni. V technické části jsou vymezeny pouze ty základní parametry přístrojového vybavení, které autoři považují v tomto rozsahu standardů za smysluplné. Požadavky na přístrojové vybavení jsou zaměřeny tak, aby byly z používání vyřazovány zejména ty přístroje, které způsobují nadměrnou radiační zátěž pacienta při takové kvalitě diagnostického zobrazení, která je v současné době klinicky již nepřijatelná.

Tyto NRS jsou a i nadále budou předmětem neustálého vývoje, jehož cílem je především přizpůsobení rozvoji v oboru rentgenové (dále jen „rtg“)  diagnostiky a intervenční radiologie v oblasti technické, lékařské      i legislativní. NRS budou aktualizovány ihned, jakmile to bude žádoucí, nejméně však jednou za 5 let.

# V březnu 2011 MZ ČR obdrželo od předsedů výborů odborných společností ČLS JEP a SÚJB souhlas k uveřejnění národních radiologických standardů ve Věstníku MZ.

I.2 Účel

Účelem těchto NRS, vytvořených za podpory MZ, je popsat postupy správné klinické praxe  a poskytnout            tak radiologickým pracovištím podklady a doporučení pro vypracování MRS pro lékařská ozáření (dále LO) v intervenční radiologii v souladu s ustanovením  § 63 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  (dále „SÚJB“)     č. 307/2002 Sb., o   radiační  ochraně, ve znění pozdějších předpisů [3], a čl. 6 Směrnice  Rady 97/43/EURATOM,  o ochraně osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením [1]. Obecný národní radiologický standard, uvedený v tomto dokumentu, může být podkladem pro vytvoření místního standardu na každém pracovišti a pro každý rentgenový přístroj. NRS se týkají pouze radiologických výkonů prováděných s použitím IZ.

I.3 Rozsah platnosti

Tyto NRS pokrývají ta vyšetření, kterým je v platném seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami [11] přiděleno číslo (kód) zdravotního výkonu.

Nejsou zpracovány pro několik výkonů, které dle uvážení autorů nejsou v dnešní době již používány, anebo je jejich provádění nahrazeno použitím jiných vyšetřovacích metod.

I.4  zkratky   a  definice

# I.4.1 Zkratky

AEC 	automatické řízení expozice u rtg zařízení

AERC	automatické řízení dávkového příkonu

AG       	angiografie, angiografické, angiografický

CRT 	katodová trubice televizoru/monitoru (Cathode Ray Tube)

Cw	vážený kermový index výpočetní tomografie

CT 	výpočetní tomografie (Computed Tomography)

DICOM  	Digital Imaging and Communications in Medicine

DSA 	digitální subtrakční angiografie

ERCP 	endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie

I 	anodový proud rentgenky

IDV PZ 	Institut pro další vzdělávání pravovníků ve zdravotnictví

IR         	intervenční radiologie

IQ         	inteligenční kvocient

i.v.	intravenózně

IVU      	intravenózní urografie

IZ          	ionizující záření

JKL 	jodová kontrastní látka

KAP 	součin kermy a plochy (Kerma Area Product) PKA

Ke 	vstupní povrchová kerma (entrance surface air kerma)

KL 	kontrastní látka

KN	kontrastní nefropatie

LO        	lékařské ozáření

MDRÚ	místní diagnostická referenční úroveň

min. 	minimální

max. 	maximální

MR 	magnetická rezonance

MRS    	Místní radiologické standardy

MZ 	Ministerstvo zdravotnictví

NM 	nukleární medicína

NRS 	Národní radiologické standardy

NRS RF 	Národní radiologické standardy – radiologická fyzika

OOP     	osobní ochranné prostředky

PACS	systém pro zpracování, přenos a archivování obrazové a textové informace

p.o.	perorálně

RO       	radiační ochrana

rtg 	rentgenový, vztahující se k rentgenovému zařízení

rdg 		radiodiagnostický, vztahující se k lékařské diagnostické radiologii a stomatologické radiologii

SÚJB 	Státní úřad pro jadernou bezpečnost

t 	expoziční doba

TIPS 	transjugulární intrahepatální portosystémová spojka

TLD	termoluminiscenční dozimetr

U 	napětí rentgenky

UZ 	ultrazvuk

VN 	vysoké napětí

ZDS 	zkouška dlouhodobé stability

ZIZ 	zdroj ionizujícího záření

ZPS 	zkouška provozní stálosti

# I.4.2 Definice

Radiologický standard	a) Podle § 63 odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. [3] je  písemný postup pro všechny standardní typy ozáření, jehož dodržování jednotlivými radiologickými pracovišti je posuzováno klinickým auditem. Součástí postupu musí být způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů.                                                  b) Podle § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky MZ č. 424/2004 Sb. [23]  je standard písemně zpracovaný postup lege artis, tj. postup při poskytování zdravotní péče nebo související s poskytováním zdravotní péče, který odpovídá současným dostupným poznatkům vědy, zveřejněný ve Věstníku MZ, případně v publikačním prostředku jiného ústředního správního úřadu.

Klinický audit                  Podle  § 2 písm. g)  vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. [3] je klinický audit systematické ověřování a hodnocení lékařských radiologických postupů         za účelem zlepšení kvality a výsledků péče o pacienta, přičemž radiologické činnosti, postupy a výsledky jsou srovnávány se zveřejněnými lékařskými radiologickými postupy.

Národní radiologické standardy

NRS pro radiodiagnostiku - diagnostická část, NRS pro radiodiagnostiku -  intervenční radiologii, NRS pro nukleární medicínu, NRS pro radiční onkologii nebo NRS pro radiologickou fyziku,  které jsou zveřejněny             ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

Místní radiologický standard	Je vyhlášen a používán na radiologickém pracovišti.

Klinická odpovědnost	Podle čl. 2 Směrnice Rady 97/43/EURATOM [1] je klinickou odpovědností za LO „odpovědnost za jednotlivé lékařské ozáření, kterou nese aplikující odborník, zahrnující zejména odůvodnění, optimalizaci, klinické hodnocení, praktickou spolupráci s jinými specialisty, a popřípadě personálem, popřípadě získávání informací o předchozím vyšetření, poskytování stávajících radiologických informací nebo záznamů  jiným aplikujícím odborníkům nebo indikujícím osobám na jejich žádost, popřípadě poskytování informací o riziku LO pacientům a jiným zúčastněným osobám“.

Klinická   odpovědnost  za  LO je také definována dle vyhlášky

č. 307/2002 Sb.[3], a vyhlášky č. 424/2004 Sb.[23].

Rtg přístroj	Přístroj, který je zdrojem IZ a je využívaný k provádění diagnostických či intervenčních výkonů.

Rtg pracoviště	Oddělení nebo klinika v rámci jednoho zdravotnického zařízení, které provozuje zdroje ionizujícího záření za účelem provádění diagnostických či intervenčních zdravotních výkonů.

Skiagrafické pracoviště	V rámci  jednoho rtg pracoviště souhrn všech stacionárních skiagrafických přístrojů.

CT pracoviště	Všechny CT přístroje v rámci jednoho rtg pracoviště.

Skiaskopické pracoviště	Všechny stacionární skiaskopicko-skiagrafické přístroje v rámci rtg pracoviště

Angiografické pracoviště	Všechny stacionární angiografické komplety v rámci pracoviště IR

Rtg přístroje na op. sálech	V rámci pracoviště souhrn všech stacionárních i mobilních skiagrafických i skiaskopických přístrojů,  které se používají na operačních sálech.

Pojízdné skiagrafické přístroje	V rámci jednoho rtg pracoviště souhrn všech mobilních skiagrafických přístrojů.

.

Technické vybavení	Veškeré radiologické vybavení pracoviště dle platných právních předpisů  [23], zejména:

-	rtg zařízení, které splňuje podmínky pro používání               při poskytování zdravotní péče podle zákona č. 123/2000 Sb. [5]               a zákona č. 18/1997 Sb. [2] a požadavky jejich prováděcích předpisů.

Zobrazovací řetězec	Souhrn všech zařízení podílejících se na tvorbě obrazu.

Zobrazovací modalita	Skiagrafie, skiaskopie, DSA, UZ, MR, CT, mamografie.

I.5 Kvalifikace odborníků

Indikující lékař	Podle platných právních předpisů [23] každý lékař, který doporučuje aplikujícímu lékaři pacienta k LO se svým písemným odůvodněním.

Lékař se specializovanou způsobilostí

Absolvent specializačního vzdělávání ukončeného atestační zkouškou,             na jejímž základě je lékaři vydán diplom o specializaci v daném oboru specializačního vzdělávání v souladu se zvláštním právním předpisem [8].

Aplikující odborník	Podle platných právních předpisů [23] lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, který je způsobilý podle platných právních předpisů [8] převzít klinickou odpovědnost za LO.

Radiologický asistent	Zdravotnický pracovník odborně způsobilý podle platných právních předpisů   [9].

Zdravotnický pracovník oprávněný k výkonu činnosti bez odborného dohledu

Zdravotnický pracovník, který je držitelem platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle platných právních předpisů [9].

Radiologický fyzik	Pracovník odborně způsobilý podle  platných právních předpisů [9], který vykonává radiologické postupy a činnosti související s radiační ochranou podle platných právních předpisů [23].

Klinický radiologický fyzik	Radiologický fyzik, který získal specializovanou způsobilost                              pro radiodiagnostiku, radioterapii nebo nukleární medicínu [23].

Radiologický technik	Pracovník odborně způsobilý podle platných právních předpisů [9].

Osoby provádějící lékařská ozáření uvedená v těchto NRS absolvují odpovídající teoretickou a praktickou odbornou přípravu v těchto radiologických činnostech a mají odpovídající způsobilost v oblasti radiační ochrany [1].

I.6 Pravomoci a odpovědnosti odborníků

# I.6.1 Indikující lékař

Indikující lékař si vyhledá předchozí diagnostické informace nebo zdravotnické dokumentace, významné   pro plánované LO a posoudí tato data tak, aby vyloučil zbytečné LO. Indikující lékař dle [7]  Indikační kritéria pro zobrazovací metody.vyhotoví a odůvodní požadavek (žádost o provedení vyšetření) na LO a postoupí jej aplikujícímu odborníkovi. Nemůže-li být LO předem odůvodněno (profit pacienta), nesmí být indikováno ani provedeno.

# I.6.2 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí

Pokud nejde o obecně odůvodněný případ stanovený těmito NRS a uplatněný v místním standardu, posoudí požadavek indikujícího lékaře a buď jej po poradě s indikujícím lékařem zruší nebo jej přijme a dále ve spolupráci s dalšími aplikujícími odborníky zabezpečuje provedení lékařského ozáření. Po vyšetření či výkonu provádí popis obrazové dokumentace nebo celého výkonu včetně obrazové dokumentace. Je nositelem klinické odpovědnosti. Výkon sám začíná přijetím žádosti o provedení vyšetření a končí popisem obrazové dokumentace nebo celého výkonu včetně obrazové dokumentace.  Radiolog(nebo jiný lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí) tím, že odpovídá za popis a celý výkon provádí, či koordinuje, odpovídá i za provedení celého výkonu. Za dílčí části výkonu mohou odpovídat jednotliví odborníci podílející se na provedení výkonu.

# I.6.3 Aplikující odborník

Převezme žádosti o provedení vyšetření od indikujícího lékaře a pokud není lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí nebo nejde o obecně odůvodněný případ stanovený těmito NRS a uplatněný      v místním standardu, postoupí žádost o provedení vyšetření lékaři s příslušnou specializovanou způsobilostí.

Zajišťuje provedení nebo provádí praktickou část lékařského ozáření podle své náplně práce v souladu s místními standardy a její provedení stvrzuje svým podpisem na  žádost o provedení vyšetření – lékařského ozáření.

# I.6.4 Radiologický asistent

Provádí činnosti v souladu s platnými právními předpisy [9] a [23], a to zejména činnosti v rámci ošetřovatelské péče v souvislosti s aplikací lékařského ozáření a praktickou část jednotlivého lékařského ozáření na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, a dále na základě požadavku indikujícího lékaře provádí v obecně odůvodněných případech stanovených těmito NRS jednotlivá lékařská ozáření v souladu s místními standardy. Provedení ozáření stvrzuje svým podpisem na žádost o provedení vyšetření – lékařského ozáření.

# I.6.5 Klinický radiologický fyzik

Klinický radiologický fyzik z hlediska fyzikálně-technického zabezpečení a požadavku radiační ochrany organizuje, metodicky řídí a dohlíží na činnost zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru své specializace.

Klinický radiologický fyzik je oprávněn při výkonu své činnosti zajišťovat fyzikální měření související s vyhodnocováním dávek lékařského záření, zajišťovat zavádění nových radiologických zařízení do praxe, poskytovat ostatním zdravotnickým pracovníkům konzultace o optimalizaci, zabezpečovat aplikaci a optimalizaci radiační ochrany. Dále je oprávněn v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při zavádění a hodnocení systému zabezpečování jakosti.

# I.6.6 Radiologický technik

Radiologický technik provádí na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, nebo radiologického fyzika praktickou část jednotlivého LO, a to jeho fyzikálně-technickou část; za fyzikálně-technickou část se nepovažuje konkrétní provedení LO u pacientů.

I.7 Vytvoření MRS na pracovišti

Každé pracoviště provádějící radiodiagnostické výkony má mít v souladu s NRS zpracován svůj vlastní MRS pro každý přístroj a pro každý standardní výkon, který se  na něm provádí.

Do MRS je nutno pro každé vyšetření zapracovat konkrétní podmínky lékařského ozáření.

Každé pracoviště přizpůsobí svůj vlastní MRS specifikům vlastního pracoviště, vlastních pracovníků a vlastní přístrojové techniky.

MRS lze rozčlenit na část společnou pro všechna vyšetření, která je umístěna na centrálním místě na pracovišti a přístupná všem pracovníkům, a na část specifickou pro jednotlivá vyšetření nebo jednotlivé části zobrazovacího řetězce, která by měla být umístěna u dané části zobrazovacího řetězce (nejčastěji                    na vyšetřovně) a která stručně a přehledně popisuje konkrétní nastavení (polohování pacienta, nastavení projekce, expoziční parametry atp.). Viz příloha 1.

I.8 Kontrola dodržování

Kontrola existence MRS na konkrétním pracovišti, jejich používání a dodržování        při provádění jednotlivých vyšetření je zajišťováno klinickým auditem v souladu s příslušnými právními předpisy. Klinický audit také zjišťuje míru souladu místních standardů s NRS.

Každé zdravotnické zařízení zavede a pravidelně provádí klinický audit, kterým mimo jiné prověřuje dodržování MRS na každém svém pracovišti, kde se využívá ZIZ.

I.9 Řízení neshod

Probíhá podle příslušného vnitrního předpisu zdravotnického zařízení, který řeší zabezpečování jakosti.

Neshody zjištěné na pracovišti při  klinickém auditu jsou zaznamenány auditory, kteří ověřují i realizaci doporučení k řešení jimi zjištěných neshod.

I.10 Nestandardní výkony lékařského ozáření

V případě, kdy není možno postupovat podle žádného z MRS, se postupuje podle postupů      pro nestandardní situace, který je dostupný na pracovišti spolu s MRS.

I.11 LO z důvodů lékařsko-právních

Zvláštní pozornost je věnována odůvodnění těch lékařských ozáření, která nemají bezprostřední zdravotní přínos pro osoby podstupující ozáření, a ozáření z důvodů lékařsko-právních.

Ozáření osob z důvodů lékařsko-právních se provádí výhradně takovými postupy, které jsou v souladu s NRS.

I.12 Použité zdroje

- SMĚRNICE RADY 97/43/ EURATOM, ze dne 30. června 1997, o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom.

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)         a o změně a doplnění některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

- Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,         ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Věstník MZ, částka 11/2003: Indikační kritéria pro zobrazovací metody.

- Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MZ č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení                      a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích                  na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky           č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení).

- Vyhláška MZ  č.  134/1998 Sb.,  kterou se vydává seznam zdravotních výkonu s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

- ČSN EN 60601-1-3: 1997, Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky                               na bezpečnost - 3: skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením                                        u diagnostických rentgenových zařízení.

- Válek, Vlastimil et al. Moderní diagnostické metody 2. díl. Výpočetní tomografie. 1 vyd. IDV PZ: Brno, 1988, 84 s, ISBN 80-7013-294-9.

- Svoboda, Milan. Základy techniky vyšetřování rentgenem. 2. dopln. vyd. Praha: Avicenum, 1976, 605.

- Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Azin CZ, 2000. 619 s. ISBN 80-238-3703-6.

- EUR 16260, European Guidelines on Quality Criteria. for Diagnostic Radiographic Images.

- EUR 16261, European Guidelines for Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images                    in Paediatrics.

- EUR 16262, European Guidelines on Quality Criteria for Computed Tomography.

- Příloha č. 9 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,           ve znění pozdějšího předpisu.

- Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

- ICRP Publication 34, Protection of the Patient in Diagnostic Radiology, Annals of the ICRP Vol 9, No. 2-3. Oxford: Pergamon Press, 1982.

- Bushong, Stewart. Radiologic Science for Technologists. 5th Edition. USA. St. Louis: Mosby, 1993. ISBN 08-016-6455-1.

- Vyhláška MZ č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějšího předpisu.

- Vyhláška MZ č. 316/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku.

- Nařízení vlády č. 342/2000 Sb., kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka.

- Vyhláška MZ č. 356/2001 Sb., o povolování výjimek ze splnění technických požadavků                        na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňování údajů o jejich povolení.

- Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky,      a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky        a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády            č. 307/2009 Sb.

- ČSN EN 61331-3: 1999 Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením, část 3.

- § 64 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějšího předpisu.

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon                      o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

- ČSN EN 60601-2-44 ed. 2: 2002, Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky         na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.

- Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii. Dostupné z WWW: http://www.sujb.cz/docs/MP_stomatologie_kontrola_kvality.pdf.

- Daneš, Jan: Základy mamografie. 1. vyd. Praha: Egem, 2002. 199 s. ISBN 80-7199-062-0.

- Breast Cancer Screening. IARC Handbook of Cancer Prevention. Vol 7. Lyon: IARC Press 2002. 248 p. ISBN 92-832-3007-8.

- European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening and Diagnosis, 4th Edition. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 416 p. ISBN 92-79-01258-4.

- Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků              a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MZ č. 11/2005 Sb., kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh.

- Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádoru prsu v České Republice. Věstník Ministerstva Zdravotnictví ČR, únor 2007, částka 2.

- Koncepce radiologických oborů. Příloha č. 4. Kritéria pro rozmístění, provoz a obměnu vybrané zdravotnické techniky. http://www.crs.cz.

- European Guidelines on Radiation Protection in Dental Radiology - The Safe Use of Radiographs in Dental Practice, Issue No 136.: European Comission., Directorate-General for Energy and Transport, Directorate H — Nuclear Safety and Safeguards, Unit H.4 — Radiation Protection 2004.

- ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses. Revised Edition 1980. Occupational Safety and Health Series. No. 22. Geneva: International Labour Office 1980. Dostupné z WWW: http://www.ilo.org.

- Metodické opatření 8. Posuzování dynamiky vývoje pneumokonióz. Věstník MZ, říjen 2003, částka 10.

- Valentin, J. ICRP Publication 84: Pregnancy and Medical Radiation. Elsevier Science: Annals ICRP, 2001. ISBN 0-08-043901-2.

- Russel, J.G. The Rise and Fall of the Ten-days Rule. The British Journal of Radiology, Vol 59, p. 3- 6, ISSN 1748-880 X.

- Cordoliani Y.S. at. al. Risk from Prenatal Exposure to Ionising Radiation. (French). Journal Radiologie. 2005, 86, p. 601-606. ISSN 0221-0363.

- Klener,V., Mikušová, M., Vojtíšek, O. Ochrana pacientů a zdravotnického personálu při radiodiagnostických vyšetřeních. Praha: SZN 1987. 158 s.

- Effects of in Utero Exposure to Ionizing Radiation During the Early Phases of Pregnancy. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 78 p. ISBN 92-894-4536-X.

- Council Recommendation of 2 December 2003 on Cancor Screening 2003/878/EC. Official Journal, L 327, 16/12/2003, p. 0034-0039. Dostupné z WWW: http://europa.eu.int.

- Národní radiologické standardy: Radiologická fyzika „Postupy pro stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření“. Věstník MZ.

- Válek, Vlastimil at al. Moderní diagnostické metody 1.díl. Kontrastní vyšetření trávící trubice. 1 vyd. IDV PZ: Brno, 1996, 76 s., ISBN 80-7013-215-9

- Vyhláška MZ č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

- Aspelin P., Aubry P., Fransson S.G. et al. Nephrotoxic Effects in High-risk Patients Undergoing Angiography. N Engl J Med 2003, 348: 491-499.

- Krajina A., Lojík M., Mašková J. Angiografie oxidem uhličitým. Čes. Radiol. 2000, 54: 290-296.

- Birck R., Krzossok S., Markowetz F. et al. Acetylcysteine for Prevention of Contrast Nephropathy: Meta-analysis. Lancet 2003, 303: 598-603.

- Merten G.J., Burgess W.P, Gray L.V. et al. Prevention of Contrast-induced Nephropathy with Podium Bicarbonate: a randomized controlled trial. JAMA 2004, 291: 2328-2334.

- Morcos S.K., Prevention of Contrast Media-induced Nephrotoxicity after Angiographic Procedures. J Vasc Interv. Radiol. 2005, 16: 13-23.

- Dehnarts T., Keller E., Gondolf K. et al. Effect of Haemodialysis after Contrast Medium Administration   in Patients with Renal Insufficiency. Nephrol Dial Transplant 1998, 13: 358-362.

- Marenzi G., Marana I., Lauri G. et al. The Prevention of Radiocontrast-agent-induced Nephropathy                       by Hemofiltration. N Engl J Med 2003, 349: 1330-1340.

- Erley C.M. Does Hydration Prevent Radiocontrast-induced Acute Renal Failure? Nephrol Dial Transplant 1999, 14: 1064-1066.

- Cochran S.T, Bomyea K., Sayre J.W. Trends in Adverse Events after IV Administration of Contrast Media. Am J Roentgenol 2001, 176: 1385-1388.

- European Society of Urogenital Radiology Contrast Media Safety Committee. Guidelines on Contrast Media (version 5.0). ESUR 2006.

- Thomsen HS (Ed.) Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines. Springer Verlag, Heidelberg 2006. ISBN: 3-540-20448-2.

II. SPOLEČNÉ POŽADAVKY TĚCHTO NRS

Tato část obsahuje společné požadavky a doporučení těchto NRS na technické a personální vybavení, nastavení projekcí a expozičních parametrů, odpovědnosti a postupy, atd. pro všechna vyšetření.

# Členění společných požadavků (část II) i požadavků pro konkrétní vyšetření (část III)

Všechny požadavky těchto NRS jsou členěny do 13 bodů, a to následovně:

| 1 Základní informace | obsahují základní informace o radiodiagnostických vyšetřeních |
| --- | --- |
| 2 Indikace | popisuje postup při indikaci k LO |
| 3 Příprava vyšetření | popisuje kontraindikace k vyšetření a přípravu pacienta před vyšetřením |
| 4 Vybavení pracoviště | vyjmenovává požadavky na technické a jiné vybavení pracoviště |
| 5 Nastavení projekcí a expozičních parametrů | popisuje způsob polohování pacienta a nastavení expozičních parametrů |
| 6 Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření | popisuje způsob a kritéria pro hodnocení kvality zobrazení |
| 7 Popis obrazové dokumentace | udává kritéria pro provedení popisu obrazové dokumentace |
| 8 Odpovědnost za optimalizaci LO a zobrazovacího procesu | specifikuje odpovědnost za provedení optimalizace LO a zobrazovacího procesu |
| 9 Způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v radiodiagnostice | specifikuje způsob a odpovědnost za hodnocení radiační zátěže pacientů |
| 10 Potvrzení provedení praktické části LO | specifikuje odpovědnost za potvrzení provedení LO |
| 11 Záznamy, dokumenty - evidence, archivace | specifikuje požadovaný způsob nakládání se záznamy a dokumenty vztahujícími se k LO |
| 12 Klinická odpovědnost | klinickou odpovědnost za LO nese v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy aplikující odborník |

# 1 Základní informace

# Standardní postup výkonu - intervenční radiologie

| Obecně odůvodněné případy | Případy, které nejsou obecně odůvodněné |
| --- | --- |
| Indikující lékař vystaví a podepíše žádost o provedení výkonu | Indikaci podpisem schválí aplikující odborník* |
| Aplikující odborník provede praktickou část LO | Aplikující odborník provede praktickou část LO |
| Aplikující odborník stvrdí podpisem provedení praktické části lékařského ozáření |
| Lékař, který provedl popis obrazové dokumentace/výkonu jej předá k archivaci |

*  radiolog nebo jiný lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí

Obecně odůvodněnými případy stanovenými těmito NRS jsou :

Skiagrafie,  peroperační skiaskopie a skiagrafie

# 2 Indikace

Indikace se provádějí na základě dokumentu Indikační kritéria pro zobrazovací metody [7], příp. dalších dokumentů specifikovaných v části III.

Indikující lékař doporučuje na základě klinického vyšetření provedení výkonu LO aplikujícím odborníkem. Pokud se nejedná o obecně odůvodněný případ je indikace k LO před provedením výkonu, schválena radiologem nebo jiným lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí, který posuzuje zdůvodnění indikace a rozhoduje o použití vhodné zobrazovací modality. Schválení je podle místního standardu provedeno podpisem na předpisu k LO (žádost o provedení vyšetření), který má formu papírovou nebo elektronickou [32].

Radiolog nebo jiný lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí posoudí vhodnost indikace k LO, zvláště se zřetelem na možnosti využití jiných metod než těch, které využívají rtg záření (UZ nebo MR),jednak sohledem na přínos vyšetření versus radiační zátěž nemocného z indikovaných vyšetřenía jednak z dlouhodobé zátěže, a to především s ohledem na zbytečná a opakovaná vyšetření, ozhodne o způsobu provedení výkonu – tímto svým rozhodnutím přebírá klinickou odpovědnost za provedení tohoto LO.¨

# 3 Příprava vyšetření

Zajištění důležitých skutečností:	Několikanásobně ověřená identifikace pacienta.

Ověření indikace a oblasti požadovaného vyšetření.

Zajistit informovaný souhlas (dle směrnic pracoviště) nemocného                  s vyšetřením s využitím ionizujícího záření a event. s použitím kontrastní látky. V případě neschopnosti pacienta souhlas poskytnout je aplikace ozáření provedena se souhlasem zákonného zástupce pacienta. V případě urgentního výkonu (nemocný v bezvědomí,,šoku, trauma, polytrauma) může být aplikace provedena bez souhlasu pacienta či jeho zákonného zástupce.

Zjištění předchozích významných diagnostických a terapeutických ozáření k posouzení očekávaného přínosu vyšetření (vč. výsledků a obrazové dokumentace).

Zjištění anamnestických údajů a skutečností, které by mohly ovlivnit provedení vyšetření a interpretaci obrazu.

Příprava pacienta:	Sejmout snímatelné předměty v oblasti zobrazení; odložit oděv, který by bránil kvalitnímu zobrazení.

Pokud je pacient schopný vnímat, poučit ho o průběhu vyšetření a jak se chovat           při expozici.

Doprovázející osoby:	Radiační ochrana osob, které vědomě a z vlastní vůle pomáhají osobám podstupujícím LO, musí být optimalizována podle § 4 odst. 4 Atomového zákona [2], přičemž ozáření těchto osob se omezuje v souladu s požadavky stanovenými v § 23 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. [30]. Tyto osoby musí být starší 18 let a prokazatelně poučeny o rizicích plynoucích z ozáření, přičemž svůj souhlas s takovým ozářením musí písemně potvrdit.

# 4 Vybavení pracoviště

Požadavky na věcné a technické vybavení radiodiagnostických pracovišť jsou stanoveny platnými právními předpisy [10], [30], [5].

Výkon LO) se provádí na přístroji splňujícím požadavky příslušných právních předpisů [5].

Výkon LO může s ohledem na požadovanou kvalitu zobrazení vyžadovat použití pomůcek určených k fixaci, polohování, kompresi pacienta apod. Tyto pomůcky jsou v souladu s požadavky zákona č. 123/2000 Sb. [5], o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

OOP poskytují ochranu zejména radiosenzitivních tkání a orgánů. OOP je nutno používat v případě každého vyšetření, pokud je to možné. Velikost, typ a počet OOP se řídí zejména prováděnými výkony (skiaskopie, skiagrafie), skladbou pacientů (dospělí, děti) a variabilitou prováděných vyšetření různých částí těla. OOP jsou v souladu s požadavky platných právních předpisů [31].

Požadavky na vybavení pracoviště s plochým detektorem:

-	Doporučené stáří plochého detektoru nejvýše 8 let od data výroby, zařízení je možné používat i po uplynutí standardní doporučené lhůty, pokud zkoušky ZDS a ZPS prokazují, že se nezměnily vlastnosti zařízení.

Min. 1 diagnostická pracovní stanice s diagnostickým monitorem.

-	Úložiště dat s kapacitou odpovídající počtu vyšetřovaných pacientů.

# 5 Nastavení projekcí a expozičních parametrů

Zařízení mají mít vypracované a při vyšetření dostupné přednastavené vyšetřovací protokoly, které využívají orgánové expoziční automatiky. Tyto protokoly vypracovává ve spolupráci s radiologickým fyzikem na základě konkrétních požadavků radiologa radiologický asistent. Přednastavené protokoly jsou sestaveny tak, aby u příslušného zařízení umožňovaly dosažení dostatečné kvality zobrazení při minimalizaci radiační zátěže pacienta a jejich nastavení musí být v souladu s  místní diagnostickou referenční úrovní (MDRÚ).

6 Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření

Splnění ukazatelů kvality z pohledu technického provedení hodnotí místním standardem určený radiologický asistent, nebo radiolog, který praktickou část lékařského ozáření provedl a který odpovídá za technicky správné provedení praktické části LO při dodržení všech pravidel (standardizace projekce a dávky, ochrana pacienta).

Sleduje se dosažení shody minimálně u následujících ukazatelů kvality zobrazení z pohledu technického provedení:

a)  shoda indikované oblasti s oblastí zobrazenou na radiogramu

b) při aplikaci kontrastní látky shoda mezi plánovou a zobrazenou fází průchodu kontrastní látky (KL) zobrazovanými orgány

V případě, že aplikující odborník zjistí technicky nesprávné provedení obrazové dokumentace, rozhodne o opakování expozice.

Splnění ukazatelů kvality z pohledu diagnostické výtěžnosti pro danou indikaci hodnotí aplikující odborník nebo lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí. Předpokládá se dosažení shody s ukazateli kvality stanovenými v MRS.

Sleduje se dosažení shody minimálně u následujících ukazatelů kvality zobrazení z pohledu diagnostické výtěžnosti:

a) ostrost zobrazení,

b) kontrast zobrazení,

c) absence artefaktů,

d) viditelnost anatomických struktur.

V případě, že je kvalita zobrazení nízká, lékař se specializovanou způsobilostí, nebo v obecně odůvodněných případech stanovených místními standardy radiologický asistent, rozhodne, zda je nutno provést opakování expozice (scény).

Splnění ukazatelů kvality z hlediska RO pacientů hodnotí místním standardem určený radiologický fyzik.

# 7 Popis obrazové dokumentace - popis výkonu

Vyšetření/výkon   je   ve   všech   případech   ukončeno popisem obrazové dokumentace/popisem výkonu, který musí být podepsaný lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí.

Statim (akutní) vyšetření se v souladu s místními standardy popíše neodkladně, nejpozdějí ale do jedné hodiny od provedení vyšetření/výkonu jiná než statim vyšetření/výkon se popíší nejpozději do 24 hodin od jejich ukončení.

Obrazovou dokumentaci hodnotí lékař na speciálním diagnostickém monitoru s rozlišovací schopností odpovídající hodnocenému vyšetření. Případnou filmovou dokumentaci na negatoskopu s odpovídající svítivostí.

Zvláštní důraz je třeba klást na využívání metod zpracování digitálního zobrazení pro zvýšení diagnostické výtěžnosti obrazové dokumentace.

# 8 Optimalizace zobrazovacího procesu

Pro provedení praktické části lékařského ozáření aplikující odborník provádí ve spolupráci s radiologickým fyzikem optimalizaci nastavení expozičních parametrů tak, aby bylo dosaženo dostatečné diagnostické výtěžnosti s co nejnižší radiační zátěží pacienta.

# 9 Způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v radiodiagnostice

Každému zdravotnickému zařízení stanoví radiologický fyzik pro jednotlivé vyšetření a výkony uvedné v MRS MDRÚ na základě středních dávek z jednotlivých pracovišť, vyšetřoven nebo rentgenových zařízení. Postup stanovení MDRÚ je popsán v NRS pro radiologickou fyziku [51].

Radiologický fyzik stanovuje a hodnotí dávky pacienta při lékařských rtg diagnostických a intervenčních výkonech pomocí MDRÚ a posuzuje rizika nežádoucích účinků IZ podle postupů uvedených v NRS pro radiologickou fyziku [51].

Klinický radiologický fyzik zodpovídá za správné stanovení a hodnocení dávek pacienta.

# 10 Potvrzení provedení praktické části lékařského ozáření

Aplikující odborník potvrdí svým podpisem provedení praktické části lékařského ozáření na záznam o ozáření.

# 11 Záznamy, dokumenty - evidence, archivace

Jsou vedeny záznamy o výkonu LO:

a) Řádně vyplněná  žádost o provedení vyšetření obsahuje údaje o nemocném, jasnou indikaci k vyšetření/výkonu, cíl a očekávaný přínos a kontraindikace.  Žádost o provedení vyšetření vystavuje a podepisuje indikující lékař, indikaci schvaluje podpisem aplikující odborník. Je důkazem objednání, odsouhlasení a odůvodnění LO pacienta.

b) Záznam o LO obsahuje: identifikace pacienta, popis vyšetření, hodnoty parametrů pro stanovení a hodnocení dávek z LO a případné opakování LO, dále při aplikaci KL, jejich typ a množství Záznam o LO provádí v souladu s MRS ten, kdo praktickou část LO provedl. Provedení LO podpisem stvrzuje aplikující odborník.

c) Obrazová dokumentace a popis vyšetření/výkonu: odpovědnost za nakládání s nimi upravují MRS.

Dále jsou vedeny záznamy přímo související s kvalitou radiologického vybavení a zařízení použitých           pro provedení expozice pacienta, a to zejména záznamy o provedení přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability, provádění zkoušek provozní stálosti, záznamy o TLD auditu (korespondenční audit prováděný pomocí termoluminiscenčních dozimetrů).

Forma záznamu může být fyzická (listina, film atd.) nebo elektronická (digitální archiv, PACS atd.). Každému výše uvedenému druhu záznamu je přiřazen konkrétní název záznamu(ů) na daném pracovišti. Záznamy z vyšetření pro výpočet dávky jsou vedeny formou, která umožňuje vyhodnocení radiační zátěže pacientů a její porovnání s MDRÚ. Současně musí být možné zpětně identifikovat rtg přístroj použitý při výkonu lékařského ozáření u konkrétního pacienta. Veškeré výše uvedené záznamy jsou archivovány v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů [4] a [3]. Evidence zdravotnických prostředků je vedena v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů [4], [3].

Rozsah a způsob zaznamenávání veličin, parametrů a dalších skutečností týkajících se rtg zařízení a jejich příslušenství a důležitých z hlediska RO je veden v souladu s požadavky MRS  pro konkrétní zvolený radiologický postup a s požadavky zvláštního právního předpisu [3] tak, aby bylo možné stanovit dávku pacienta dle NRS pro radiologickou fyziku. MRS poskytuje informaci i o postupu provádění archivace záznamů z výkonů LO.

# 12 Klinická odpovědnost

Indikující lékař odpovídá za správné a řádné vyplnění všech údajů na žádosti o provedení vyšetření, a to s ohledem na správnou indikaci vyšetření na základě klinického nálezu.

Lékař se specializací v oboru radiologie a zobrazovacích metod, který schvaluje indikaci, přebírá tímto schválením klinickou odpovědnost za toto konkrétní lékařské ozáření a odpovídá i za zhodnocení potenciálního rizika vyšetření pro pacienta versus diagnostická výtěžnost vyšetření a za popis vyšetření.

Aplikující odborník odpovídá za technicky správné provedení praktické části lékařského ozáření při dodržení všech pravidel (standardizace projekce a dávky, ochrana pacienta).

III. POŽADAVKY TĚCHTO  NRS   NA  KONKRÉTNÍ  VYŠETŘENÍ

Tato část obsahuje požadavky a doporučení těchto NRS na technické a personální vybavení, nastavení projekcí a expozičních parametrů, odpovědnosti a postupy, atd. pro konkrétní vyšetření.

Členění požadavků pro konkrétní vyšetření je shodné s členěním společných požadavků uvedeným                 na začátku části II.

Přehledný výčet a řazení jednotlivých zobrazovacích modalit, jak jsou členěny v těchto NRS:

A. Intervenční radiologie

# A. Intervenční radiologie

A.1.	ERCP

A.2.	Nevaskulární intervenční výkon

Perkutánní drenáž abscesu, cysty, event. jiné dutiny radiologem

Kontrolní nástřik drenážního katétru

Perkutánní extrakce reziduálních konkrementů ze žlučových cest kanálem po T-drénu

Perkutánní drenáž žlučových cest, event. zavedení stentu

Dilatace gastrointestinální trubice, žlučových a močových cest balónkovými katétry za skiaskopické

kontroly

Perkutánní transhepatální cholangiografie

Perkutánní vertebroplastika – zpevnění obratlového těla kostním cementem

A.3.	Dilatace stenóz jícnu

A.4.	Zavedení stentu do jícnu

A.5.	Perkutážní drenáž žlučových cest, event. zavedení stentu

A.6.	Angiografie diagnostická

Přehledná či selektivní angiografie

Přehledná či selektivní angiografie navazující na předchozí přehlednou či selektivní angiografie  (bez výměny cévky)

Přehledná či selektivní angiografie navazující na předchozí přehlednou či selektivní angiografie              (s výměnou cévky)

Punkční angiografie

Měření tlaku při angiografii

Katetrizace jaterních žil

Perkutánní transhepatická portografie katétrem

Splenoportografie

.

A.7	Vaskulární intervenční výkon

Selektivní trombolýza

Zavedení filtru do dolní duté žíly

Extrakce cizího tělesa z cévního řečiště

Terapeutická embolizace v cévním řečišti

Perkutánní transluminální angioplastika

A.8.	Endovaskulární léčba intrakraniálního aneurysmatu

A.9.	Dilatace stenózy / zavedení stentu (jedna stenóza) bércové tepny

Dilatace stenózy / zavedení stentu (jedna stenóza) pánevní tepny

Dilatace stenózy / zavedení stentu (jedna stenóza) stehenní tepny

A.10.	TIPS

| Vyšetření | Možné použít u těchto kódu zdravotních výkonu [11]: |
| --- | --- |
| A.1. ERCP | 89147 |
| A.2. Nevaskulární intervenční výkon Perkutánní drenáž abscesu, cysty, event. jiné dutiny radiologem Kontrolní nástřik drenážního katétru Perkutánní extrakce reziduálních konkrementů ze žlučových cest kanálem po T-drénu Perkutánní drenáž žlučových cest, event. zavedení stentu Dilatace stenóz jícnu, gastrointestinální trubice, žlučových a močových cest balónkovými katétry za skiaskopické kontroly Perkutánní transhepatální cholangiografie Perkutánní vertebroplastika – zpevnění obratlového těla kostním cementem | 89325, 89327, 89329, 89333, 89335, 89337, 89339, 89453, 89361 |
| A.3. Dilatace stenóz jícnu | 89337 |
| A.4. Zavedení stentu do jícnu | 89337 |
| A.5. Perkutážní drenáž žlučových cest, event. zavedení stentu | 89333, 89337 |
| A.6. Angiografie diagnostická Přehledná či selektivní angiografie Přehledná či selektivní angiografie navazující na předchozí přehlednou či selektivní angiografie (bez výměny cévky) Přehledná či selektivní angiografie navazující na předchozí přehlednou či selektivní angiografie (s výměnou cévky) Punkční angiografie Měření tlaku při angiografii Katetrizace jaterních žil Perkutánní transhepatická portografie katétrem Splenoportografie | 89411, 89415, 89417, 89419 89421, 89439, 89441, 89443, 89445, 89447, 89449, 89451 |
| A.7. Angiografie intervenční Selektivní trombolýza Zavedení filtru do dolní duté žíly Extrakce cizího tělesa z cévního řečiště Terapeutická embolizace v cévním řečišti Perkutánní transluminální angioplastika | 89317, 89319, 89321, 89323, 89423 |
| A.8. Endovaskulární léčba intrakraniálního aneurysmatu | 89411, 89415, 89417, 89323 |
| A.9. Dilatace stenózy / zavedení stentu (jedna stenóza) bércové tepny Dilatace stenózy / zavedení stentu (jedna stenóza) pánevní tepny Dilatace stenózy / zavedení stentu (jedna stenóza) stehenní tepny | 89411, 89415, 89417, 89331, 89423 |
| A.10. TIPS | 89411, 89415, 89417, 89449, 89441, 89331, 89423 |

# 1 Základní informace

Pro A.1.:	Endoskopické vyšetření prováděné v lůžkových zařízeních indikované i akutně.

Endoskop s mikrokamerou a mikroinstrumentáriem se zavádí jícnem do oblasti Vaterovy papily duodena. Tato oblast se zobrazuje pomocí optiky. Endoskopicky lze provést nástřik žlučovodu i mikrochirurgický zákrok (papilotomii). Pomocí vhodného instrumentaria lze i extrahovat lithiasu či provést biopsii.

Pro A.2., A.3., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8., A.9., A.10.:	Základní radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních indikované i akutně.

Skiaskopický zobrazovací systém je určen pro dynamické (pohybové) dvojrozměrné zobrazení trojrozměrné anatomické struktury. Při skiaskopii poskytuje pouze omezenou kvalitu obrazu. Skiaskopický zobrazovací systém umožňuje dosáhnout pouze omezeného rozlišení při vysokém kontrastu.

# 2 Indikace

# Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# 3 Příprava vyšetření

| Vyšetření | Kontraindikace: |
| --- | --- |
| A.1. | Gravidita (*), alergie na jódové KL, úplná absence spolupráce a nemožnost tolerovat polohu vleže, těžká porucha koagulačních faktorů |
| A.2. | Gravidita (*),ledvinová insuficience, manifestní hypertyreóza, manifestní tetanie, edém plic, myelom, alergie na jódové KL, úplná absence spolupráce, porucha koagulačních faktorů. |
| A.3. |  |
| A.4. |  |
| A.5. |  |
| A.6. | Gravidita (*),ledvinová insuficience, manifestní hypertyreóza, manifestní tetanie, edém plic, myelom, sepse, floridní infekce, alergie na jódové KL, porucha koagulačních faktorů. |
| A.7. |  |
| A.8. |  |
| A.9. |  |
| A.10. |  |

(*) Doporučení postupu v problematice radiační ochrany žen v reprodukčním věku jsou uvedena v příloze 4 NRS tohoto Věstníku.

Příprava pacienta:	                                  Pro neakutní případy před vyšetřením s KL nebo anestézií lačnění 4 hodiny před výkonem, 4 hodiny před výkonem omezit perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém  množství – do  100 ml/ hod (obvykle s užítím pravidelné perorální medikace). Před vyšetřením s aplikací KL je nutná dobrá hydratace před a po vyšetření- viz článek 2.4 Kontrastní nefropatie

Pro A.6., A.7., A.8., A.9., A.10. depilace místa punkce.

# 4 Personál

| Kvalifikace a doporučené min. počty odborníku na pracovišti |
| --- |
| Vyšetření | Radiolog | Radiologický asistent (&) | Všeobecná sestra školená pro práci na katetrizačních sálech | Minimální počet provedených intervenčních výkonů |
|  | V ambulantním zařízení | V lůžkovém zařízení | V ambulantním zařízení | V lůžkovém zařízení |  |  |
| A.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | A1 až A5: 250 ročně, bez rozlišení spektra |
| A.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| A.3. | 1 (*) | 1 (*) | 1 | 1 | 1 |  |
| A.4. | 1 (*) | 1 (*) | 1 | 1 | 1 |  |
| A.5. | 1 (*) | 1 (*) | 1 | 1 | 1 |  |
| A.6. | 1 (*) | 2 (*) | 1 | 2 | 1 | 450 ročně (pro celé pracoviště) |
| A.7. Angio-intervenční centrum I. kategorie | 1 (*) | 2 (*) | 1 | 2 | 1 | 1800 ročně (bez rozlišení spektra) |
| A.7. Angio-intervenční centrum II. kategorie |  |  |  |  |  | 900 ročně (bez rozlišení spektra) |
| A.8. | 1 (*) | 2 (*) | 1 | 2 | 1 | - |
| A.9. | 1 (*) | 2 (*) | 1 | 2 | 1 | - |
| A.10. | 1 (*) | 2 (*) | 1 | 2 | 1 | - |

(*) Radiolog s atestací z intervenční radiologie.

(&) Radiologický asistent způsobilý k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

# 5 Vybavení pracoviště

| Vyšetření | Typ přístroje | Sekundární mřížka | Velikost detektoru/ zesilovače minimálně | Diagnostický monitor černobílý | Minimální prostorové rozlišení detektor/zesilovač [12] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1. | Skiaskopicko-skiagrafický komplet s s plochým detektorem/zesilovačem s digitálním či analogovým záznamem obrazu | Ano - pro skiagrafii | 24 x 30cm/25cm | Svítivost bílé při běžném provozu ≥ 400 cd/m2, svítivost černé při běžném provozu ≥ 1 cd/m2 | Detektor velikost bodu min. 220µm/ zesilovač 25cm: 0,9 lp/mm Detektor velikost bodu min. 220µm/ zesilovač 45cm: 0,5 lp/mm |
| A.2. | Skiaskopicko – skiagrafický komplet, s C ramenem , s plochým detektorem/ velkoplošným zesilovačem. | Ano | 30 x 40cm/ 40 cm | Svítivost bílé při běžném provozu ≥ 400 cd/m2, svítivost černé při běžném provozu ≥ 1 cd/m2 |  |
| A.3. |  |  |  |  |  |
| A.4. |  |  |  |  |  |
| A.5. |  |  |  |  |  |
| A.6. | Angiografický komplet. C rameno, plně digitální plochý detektor/ velkoplošný zesilovač, stůl s plovoucí deskou, výstup DICOM a digitální archivace snímku. DSA včetně software pro angiografie. |  | 30 x 40cm/ 30 cm | Svítivost bílé při běžném provozu ≥ 400 cd/m2, svítivost černé při běžném provozu ≥ 1 cd/m2 | Detektor velikost bodu min. 220µm/ zesilovač 30cm: 2,5 lp/mm |
| A.7. | Angiografický komplet. C rameno, plně digitální plochý detektor/ velkoplošný zesilovač, stůl s plovoucí deskou, výstup DICOM a digitální archivace snímku. DSA včetně intervenčních programů. |  |  | - |  |
| A.8. |  |  |  | - |  |
| A.9. |  |  |  | - |  |
| A.10. |  |  |  | - |  |

# Zdroj VN:	vysokofrekvenční generátor

Celková filtrace:	≥  2,5 mm Al [12]

Dostupný pulzní režim:	ano

Přidružené zařízení, příslušenství: U nových zařízení takové, které poskytne kvantitativní informaci

o ozáření pacienta (např. KAP metr).

Stáří přístroje:	max. doporučené stáří 8 let (od data výroby), zařízení je možné používat i po uplynutí standardní doporučené lhůty, pokud zkoušky ZDS a ZPS prokazují, že se nezměnily vlastnosti zařízení

Přístroj umožňuje:	Automatické nastavení velikosti rtg svazku podle velikosti přijímače obrazu.

Automatické řízení expozičního příkonu (AERC).

Diagnostický monitor:	 Umožňuje zobrazení obrazové matice příslušného systému minimálně v poměru 1 : 1.

Minimální rozlišení nemá být nižší než 1 Mpx.

Frekvence snímků DA a  DSA: Pro A.6., A.7.a A.8. min. 4 /s. Pulzní skiaskopie v rozsahu min. 7,5 – 30 pulzů/s Vybavení pracoviště:	Pro A.6., A.7., A.8., A.9., A.10. Katetrizační sál zařízený tak, aby bylo možno výkony sterilně provádět, dostatečně vybavený spotřebním materiálem.

# 6 Nastavení projekce a expozičních parametrů

Velikost pole v rovině přijímače obrazu: Vyclonit na oblast zájmu. Volit podle požadavků radiologa.

Zoom:	O použití zoom rozhodne radiolog. Používat jen po dobu nezbytnou.

Vzdálenost detektor – kůže: volit co nejmenší. Vzdálenost ohnisko kůže co největší

Volba ohniska: 	V případě možnosti volby použít malé ohnisko ≤ 0,6 mm.

Režim dávkového příkonu: Pracovat vždy v režimu nízkého dávkového příkonu, k režimu vyššího

dávkového příkonu přistoupit vždy pouze na výzvu radiologa. Vždy použít pulzní skiaskopii, pokud vyšetřující nerozhodne jinak!

Použít expoziční automatiku: ano

Použít přednastavené protokoly: ano, pokud jsou dostupné.

Napětí rentgenky (U): Pro A.1. max. 110 kV. Napětí je voleno AERC.

Proud rentgenky:        Pro A.1. Volbu provádí automatické řízení expozičního příkonu (AERC).

Ochranné prostředky     Použít stínících ochranných prostředků pro ochranu radiosenzitivních orgánů a tkání, pokud se nacházejí v užitečném svazku, mimo oblast, která má být zobrazena, nebo v jeho blízkosti (do 5 cm) a pokud ochrana nebrání zobrazení [21].

Radiační ochrana personálu: Použít horní ochranný štít a dolní clonu z Pb gumy nebo zástěna z Pb skla,

Pb-gumová clona, ochranná Pb zástěra, ochranný Pb nákrční límec a ochranné

brýle s Pb sklem, nejlépe s bočními kryty.

Postup:	Pro A.3., A.4., A.5., A.8., A.9., A.10. Výkon je proveden v souladu s doporučením Evropské společnosti kardiovaskulární a intervenční radiologie a České společnosti intervenční radiologie.

Použít pulzní režim: Pro  A.6., A.7., A.8., A.9., A.1. ano.

Kompenzační filtr:  Pro A.6., A.7., A.8., A.9., A.10. Vždy použít, pokud je dostupný pro danou projekci.

# 7 Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření

# Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# 8 Diagnostický popis radiogramu

Radiolog hodnotí zobrazení výhradně na diagnostickém monitoru.

# 9 Optimalizace zobrazovacího procesu

# Viz část II. Společné požadavky.

# 10 Způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v radiodiagnostice

# Viz část II. Společné požadavky.

# 11 Potvrzení provedení praktické části lékařského ozáření

# Viz část II. Společné požadavky.

# 12 Záznamy, dokumenty - evidence, archivace

# Pro A.1., A.2., A.3., A.4., A.5. Formát digitálního záznamu rtg obrazu DICOM.

# 13 Klinická odpovědnost

Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# Zelený text nepřipomínkujeme!

# B. Koronarografie

B.1.	Koronarografie, ventrikulografie

Levostranná ventrikulografie a selektivní koronarografie

Levostranná nebo pravostranná ventrikulografie

Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (event. bypassu)

Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu

PTCA jedné věnčité tepny, více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže tepny

| Vyšetření | Možné použít u těchto kódu zdravotních výkonu [11]: |
| --- | --- |
| B.1. Koronarografie, ventrikulografie Levostranná ventrikulografie a selektivní koronarografie Levostranná nebo pravostranná ventrikulografie Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (event. bypassu) Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu PTCA jedné věnčité tepny, více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže tepny | 89425, 89427, 89429, 89431, 89433, 89435, 89437 |

# 1 Základní informace

# Základní radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních indikované i akutně.

# 2 Indikace

Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

Indikace se provádějí na základě dokumentu Indikační kritéria pro zobrazovací metody [7] a doporučení České kardiologické společnosti.

# 3 Příprava vyšetření

| Vyšetření | Kontraindikace: |
| --- | --- |
| B.1. | Gravidita (*), jaterní a ledvinová insuficience, hypertyreóza, manifestní tetanie, edém plic, myelom, sepse, floridní infekce, alergie na jódové KL, porucha koagulačních faktorů. |

(*) Doporučení postupu v problematice radiační ochrany žen v reprodukčním věku jsou uvedena v příloze 4 NRS tohoto Věstníku.

Příprava pacienta:	Pro neakutní případy 3 hodiny před vyšetřením s KL lačnění (tekutiny přijímat stále, nutná dostatečná hydratace).

# 4 Personál

Kvalifikace a doporučené min. počty odborníků na pracovišti:

- kardiolog – lékař s atestací v oboru kardiologie s platnou funkční licencí pro invazivní diagnostickou kardiologii a pro intervenční kardiologii nebo radiolog: 3 pro lůžkové zařízení

- radiologický asistent způsobilý k výkonu činnosti bez odborného dohledu: 2 pro lůžkové zařízení

- všeobecná sestra školená pro práci na katetrizačních sálech: 1

Min. počet provedených intervenčních výkonů: 500 ročně.

# 5 Vybavení pracoviště

Typ přístroje:	Kardio-angiografický komplet: přístroj s C-ramenem plně digitalizovaný, stůl s plovoucí deskou, software na měření redukce dávky, možný upgrade na flat panel detektor, výstup DICOM a digitální archivace snímku.

Stáří přístroje:	max. doporučené stáří 8 let (od data výroby) nebo 12 let starý v případě, že byl po 5 až 6 letech proveden na přístroji zásadní upgrade s výměnou zobrazovacího řetězce a softwaru.

Zdroj VN:	vysokofrekvenční generátor.

Výkon generátoru:	min. 40 kW

Celková filtrace:	≥  2,5 mm Al [12]

Pulzní režim:	dostupný.

Velikost zesilovače: průměr zesilovače do 23 cm, rozměry flat panelu do 20×20 cm.

Přidružené zařízení, příslušenství: U nových zařízení takové, které poskytne kvantitativní informaci

o ozáření pacienta (např. KAP metr).

Obrazový displej:	Umožňuje zobrazení obrazové matice příslušného systému minimálně v poměru 1 : 1.

Minimální rozlišení nemá být nižší než 1 Mpx.

CRT monitory lépe s vertikální obnovovací frekvencí 100 Hz.

jas ≥  120 cd.cm-2

kontrast ≥  40

autokalibrační funkce

Minimální prostorové rozlišení zobrazovacího systému:	2,5 lp/mm

Obrazová frekvence:	25 s-1

Přístroj umožňuje:	Automatické nastavení velikosti rtg svazku podle velikosti přijímače obrazu.

Automatické řízení expozičního příkonu (AERC).

Vybavení pracoviště:	Katetrizační sál zařízený tak, aby bylo možno výkony sterilně provádět, dostatečně vybavený spotřebním materiálem.

# 6 Nastavení projekce a expozičních faktorů

# Velikost pole v rovině přijímače obrazu:           Vyclonit na oblast zájmu.

Volit podle požadavku kardiologa.

Vždy použít menší pole zesilovače k dosažení větší rozlišovací schopnosti a snížení radiační zátěže [12].

Zoom:	O použití zoom rozhodne kardiolog.

Použít expoziční automatiku:	ano

Přednastavené protokoly:	Použít, pokud jsou dostupné.

Vzdálenost ohnisko-kůže:	≥ 20 cm [12]. Volit co nejvyšší.

Volba ohniska:	V případě možnosti volby použít malé ohnisko ≤ 0,6 mm.

Režim dávkového příkonu:	Pracovat vždy v režimu nízkého dávkového příkonu, ke zvýšení režimu přistoupit vždy pouze na výzvu -kardiologa.

Použít pulzní režim:	ano

Sekundární mřížka:	Použít vždy s výjimkou případu doporučeného přednastaveným protokolem.

Ochranné pomůcky:	Min. 0,5 mm Pb (ochranná zástěra gonád - pro šourek) [29]

Min. 1,0 mm Pb (ochranná zástěra gonád – pro vaječníky) [29]

Radiační ochrana personálu: Použít horní ochranný štít na manipulačním závěsu a dolní ochrannou clonu

z Pb gumy nebo zástěnu z Pb skla, Pb-gumová clona, ochranná Pb zástěra,

ochranný Pb nákrční límec a ochranné brýle s Pb sklem.

# 7 Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření

# Viz část II. Společné požadavky.

# 8 Diagnostický popis radiogramu

Radiolog hodnotí zobrazení výhradně na diagnostickém monitoru. Pořízené snímky hodnotí jako klasickou skiagrafii.

# 9 Optimalizace zobrazovacího procesu

# Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# 10 Způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v radiodiagnostice

# Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# 11 Potvrzení provedení praktické části lékařského ozáření

# Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# 12 Záznamy, dokumenty - evidence, archivace

# Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# 13 Klinická odpovědnost

Viz část II. Společné požadavky těchto NRS.

# PŘÍLOHA 1: DOPORUČENÝ OBSAH MÍSTNÍCH STANDARDŮ

# 1.1 Obecně

Tato příloha obsahuje doporučený obsah a členění místních standardů.

Místní standardy lze rozdělit na:

část společnou	pro všechny místní standardy daného pracoviště, která by měla být umístěna na jednom centrálním místě na pracovišti a přístupná všem radiologům, radiologickým asistentům a radiologickým fyzikům.

část specifickou	která by měla být stručná, přehledná a umístěna vždy u příslušné části zobrazovacího řetězce (nejčastěji na vyšetřovně) a která popisuje konkrétní nastavení daného zobrazovacího prvku, projekcí, polohování pacienta atp. pro konkrétní vyšetření.

Body, které se netýkají dané části zobrazovacího řetězce, nemusí příslušná specifická část místních standardů obsahovat (např. místní standard popisující postup při vyčítání paměťových fólií nemusí obsahovat bod 3 Příprava vyšetření).

# 1.2 Doporučený obsah společné části

# 1 Základní informace

Identifikace pracoviště: Název, zdravotnické zařízení, adresa, umístění všech vyšetřoven.

Identifikace vybavení: Názvy, případně typy, umístění, výrobní čísla a případně inventární čísla všech podstatných a samostatných součástí zobrazovacího řetězce (rtg přístroje, generátoru, rentgenky, vyšetřovacího nářadí, zesilovače obrazu, receptorů obrazu, vyvolávacího automatu, čtečky CR fólií, negatoskopů, diagnostických monitorů, dávkovacího zařízení kontrastní látky, tiskárny radiogramů, úložiště digitálních radiogramů, …).

Specifikace vyšetření: Specifikace vyšetření, která se na pracovišti provádějí, a vyšetřoven, ve kterých se provádějí.

# 2 Indikace

Specifikace lékařů, kteří můžou doporučit pacienta k vyšetření.

Zodpovědnost za indikaci, schválení vyšetření a zvolení správné zobrazovací modality a způsob provedení schválení.

Forma žádosti o provedení vyšetření.

Zodpovědnost za posouzení vhodnosti indikace, převzetí klinické odpovědnosti.

Zodpovědnost za provedení ozáření.

# 4 Personál

Jmenné seznamy pracovníků na pracovišti, jejich funkcí, případně umístění ve vyšetřovnách, případně identifikace smluv a osob pro provádění některých činností externě.

# 5 Vybavení pracoviště

# Specifikace vybavení pracoviště.

# 9 Optimalizace zobrazovacího procesu

# Specifikace zodpovědnosti za provedení optimalizace zobrazovacího procesu na pracovišti.

# 10 Způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v radiodiagnostice

# Specifikace zodpovědnosti za stanovení MDRÚ a stanovení a hodnocení dávky pacienta.

# 11 Potvrzení provedení praktické části lékařského ozáření

# Specifikace zodpovědnosti za potvrzení provedení praktické části lékařského ozáření.

# 12 Záznamy, dokumenty - evidence, archivace

Specifikace typů záznamů a způsobů jejich pořizování.

Specifikace rozsahu, doby, formy a způsobu archivace.

Specifikace zodpovědnosti za nakládání se záznamy.

# 13 Klinická odpovědnost

# Specifikace klinické odpovědnosti za jednotlivé části a aspekty vyšetření.

1.3 Doporučený obsah specifické části

# 1 Základní informace

Umístění a identifikace vyšetřovny, popřípadě té části nebo částí zobrazovacího řetězce, kterých se daný specifický místní standard týká.

# 3 Příprava vyšetření

Seznam kontraindikací na vyšetření prováděná v dané vyšetřovně.

Instrukce k zajištění důležitých skutečností (identifikace pacienta, ověření indikace, informovaný souhlas, atp.).

Popis přípravy pacienta ke konkrétním vyšetřením prováděným ve vyšetřovně (sejmout snímatelné předměty, poučit o vyšetření, dlouhodobá příprava – lačnění, atp.).

# 4 Personál

Pokud je to potřeba, jmenné seznamy pracovníků pracujících s danými částmi zobrazovacího řetězce                  a případně jejich funkce a pravomoci.

# 6 Nastavení projekcí a expozičních parametrů

Specifikace nastavení projekce konkrétních vyšetření prováděných ve vyšetřovně.

Specifikace expozičních parametrů pro konkrétní vyšetření a pro konkrétní podmínky vyšetření.

Může mít formu metodického postupu pro nastavení správných expozičních parametrů pomocí přednastavených protokolů nebo formu standardní expoziční tabulky.

# 7 Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření

Specifikace kritérií kvality z hlediska technického a správného požadovaného zobrazení.

Specifikace zodpovědnosti za hodnocení těchto kritérií a pravomocí k rozhodnutí o opakování vyšetření nebo jeho doplnění.

# 8 Diagnostický popis radiogramu

# Kritéria pro způsob diagnostického popisu radiogramu z konkrétních vyšetřeních.

# 10 Způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v radiodiagnostice

MDRÚ příslušných k vyšetřením prováděným v dané vyšetřovně.

PŘÍLOHA 2: METODICKÝ LIST INTRAVASKULÁRNÍHO PODÁNÍ JÓDOVÝCH KONTRASTNÍCH LÁTEK (JKL)

# 2.1 Úvod

Kontrastní látky slouží k lepšímu zobrazení anatomických struktur a orgánů, případně jejich funkce.

Jsou nejčastěji aplikovány do cévního řečiště, mohou být podávány přímo do tkáně nebo reformovaných dutin lidského těla.

V současnosti u rentgenových technik používáme k intravaskulárnímu podání pozitivní kontrastní látky obsahující jód. Základní dělení jódových kontrastních látek (JKL) je na vysokoosmolální (7x vyšší osmolalita oproti krvi), nízkoosmolální (2 x vyšší osmolalita) a izoosmolální. Intravaskulární podání JKL může u nemocných vyvolat výskyt nežádoucí reakce: alergoidní a chemotoxické (nefrotoxické-kontrastní nefropatie, neurotoxické, kardiotoxické a další). Mezi faktory zvyšující riziko nežádoucí reakce patří: diabetes mellitus, renální insuficience, těžké kardiální a plicní onemocnění, astma bronchiale, předchozí reakce na JKL, polyvalentní alergie, dětský a vysoký věk nemocných, hypertyreóza, feochromocytom                 a mnohočetný myelom. Celková incidence nežádoucích alergoidních reakcí na vysokoosmolální JKL je                    6 až 8 %, u nízkoosmolálních JKL pouze 0,2 až 0,7 %.

Nízkoosmolální kontrastní látky jsou dražší, vyvolávají však méně nežádoucích účinků, proto je jejich použití doporučováno u rizikových stavů.

Tento metodický list řeší zásady intravaskulárního podání JKL a aktualizuje informace uvedené                     ve Stanovisku k používání různých intravenózních kontrastních látek (obor 809 – radiodiagnostika), vydaném ve Zpravodaji VZP ČR 5/1993, str. 12.

# 2.2 Typy nežádoucích reakcí

# 2.2.1 Akutní reakce na JKL

Náhle vzniklé reakce se liší intenzitou příznaků a jejich subjektivním vnímáním. Pokud jsou příznaky málo klinicky významné, vyžadují pouze zvýšený dohled lékaře. Pokud nabývají na intenzitě, je nutná okamžitá léčebná intervence, u závažných stavů až kardiopulmonální resuscitace.

Alergoidní reakce (tj. alergické reakci podobná) vzniká nezávisle na množství podané látky. Dochází při ní k uvolnění histaminu a serotoninu. Reakce mírného stupně se projevují urtikou, mírným bronchospazmem            a mírným poklesem tlaku. Při těžké generalizované alergoidní reakci na JKL může dojít k hypotenzi, tachykardii, bronchospazmu, laryngeálnímu edému, edému plic nebo křečím.

Chemotoxická reakce znamená přímé ovlivnění určitého orgánu, zejména sem patří kontrastní nefropatie, kardiotoxicita a další. Tato reakce je přímo úměrná množství podané JKL a více jsou ohroženi nemocní v nestabilním klinickém stavu. Projevy jsou pocit horka, nauzea a zvracení. Hlavní zásadou snížení chemotoxicity je použití co nejmenšího možného množství JKL a dostatečná hydratace každého nemocného před vyšetřením i po něm.

# 2.2.2 Pozdní reakce na JKL

Mohou vzniknout více jak jednu hodinu po podání JKL. Nejčastěji se jedná o lehkou či střední urtiku v rozmezí 3 až 48 hodin po aplikaci. Tyto reakce jsou pravděpodobně zprostředkovány T-lymfocyty                   a predispozici k jejich vzniku mají nemocní s předchozí reakcí na JKL. Léčba zpožděných reakcí je symptomatická. Jejich výskyt je velmi vzácný.

# 2.3 Zásady intravaskulárního podání JKL

Kontrastní látka je podávána pouze na pracovišti, které je zabezpečeno léčebnými prostředky pro léčbu nežádoucích reakcí a pro kardiopulmonální resuscitaci. Lékař, který JKL aplikuje, je vyškolen v léčbě nežádoucích reakcí a kardiopulmonální resuscitaci. Účinná premedikace rizikového pacienta kortikoidy vyžaduje jejich podání minimálně 6 až 12 hodin před aplikací JKL. Za premedikaci rizikového pacienta odpovídá indikující lékař. Existuje-li klinická suspekce na poruchu renálních funkcí, uvede indikující lékař na žádanku aktuální hodnotu sérového kreatininu.

# Před podáním JKL:

- zajistíme dostatečnou hydrataci vyšetřované osoby p.o. nebo i.v. (obzvláště u starších osob a v teplých letních měsících)

- bližší údaje k prevenci renálního postižení po aplikaci JKL - viz níže v odstavci „Kontrastní nefropatie“

- 4 hodiny před výkonem vyšetřovaný omezí perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém množství (např. 100 ml/hod.), nepřijímá již žádnou pevnou stravu

- pro prevenci kontrastní nefropatie je žádoucí znát aktuální hodnotu hladiny kreatininu v séru

- odebereme alergickou anamnézu (včetně podání JKL v minulosti)

- zajistíme periferní cévní přístup (pro aplikaci JKL a pro případnou léčbu komplikací)

- pokud má pacient snímatelnou zubní náhradu, tak ji vyjmeme

# Po aplikaci JKL:

- po dobu alespoň 30 minut pozorujeme vyšetřovaného, případně jej předáme do péče zdravotnickému personálu

- zajistíme dostatečnou hydrataci vyšetřovaného po dobu 24 hodin po aplikaci JKL, ambulantní pacienty informujeme o nutnosti dostatečné hydratace v tomto období

Vysokoosmolální JKL je možné podat:

- u nerizikových skupin nemocných bez alergické anamnézy s normální funkcí ledvin, premedikace u pacientů není nutná

# Nízko- a izoosmolální JKL podáváme u rizikových pacientů, kam řadíme:

- děti do 15 let

- osoby nad 70 let

- pacienti s alergií nebo astma bronchiale v anamnéze (dlouhodobě bez léčby)

- léčená polyvalentní alergie nebo astma bronchiale + premedikace kortikoidy (viz níže)

- předchozí reakce na JKL a premedikace kortikoidy (viz níže)

- porucha funkce ledvin (hladina sérového kreatininu > 100 μmol/l)

- výkon bez zajištění řádné přípravy (perakutní výkon z vitální indikace při neznalosti renálních funkcí nebo alergické anamnézy, nespolehlivý údaj o době lačnění apod.)

- nestabilní klinický stav (srdeční selhávání, pooperační stavy…)

- akutní cévní mozková ischemická příhoda

- kumulace kontrastních vyšetření (CT, angiografie, IVU atd.)

- diabetes mellitus

- mnohočetný myelom

- osoby s transplantovanou ledvinou

# Premedikace rizikového pacienta (polyvalentní alergie, astma bronchiale, alergie na JKL):

Prednison tbl: 40 mg (12 až 18 hodin před aplikací JKL) a 20 mg (6 až 9 hodin před aplikací JKL)

- v akutním případě, kdy není možné pacienta předem řádně připravit, podáváme kortikoidy                  a antihistaminikum i.v. (např. methylprednisolonum 40 mg a 1 mg bisulepinum)

- u závažných případů alergie se doporučuje premedikovat po dobu 24 až 48 hodin ve spolupráci s anesteziologem, který je dostupný při vyšetření s aplikací JKL

# Relativní kontraindikace podání JKL:

- závažná alergická reakce na předchozí podání JKL

- těžké funkční poruchy ledvin a jater (kreatinin nad 300 μmol/l)

- tyreotoxikóza (před podáním JKL nutno podávat tyreostatika – thiamazol: 3 dny před a pokračovat  2 týdny po podání)

- mnohočetný myelom (při podání JKL nutno zajistit řádnou hydrataci k prevenci precipitace bílkoviny v ledvinách)

- léčba a vyšetření radioaktivními izotopy jódu (JKL nesmí být podána 2 měsíce před léčbou                   a izotopovým vyšetřením štítné žlázy)

U těchto stavů vždy zvážit provedení jiného typu vyšetření (UZ, MR), případně podání alternativní kontrastní látky (CO2).

# 2.4 Kontrastní nefropatie (KN)

KN je akutní zhoršení ledvinných funkcí vzniklé po podání JKL, kde byla vyloučena jiná příčina. Je definována jako zvýšení sérového kreatininu o více než 25 % či 44 μmol/l během 48 hodin oproti hladině před podáním JKL. Její incidence u jedinců s normální hladinou kreatininu je 0-10 %. U nemocných s rizikovými faktory však její incidence stoupá až na 25 %.

# Rizikové stavy pro rozvoj KN:

- diabetes mellitus (diabetická nefropatie s hladinou sérového kreatininu >100 μmol/l)

- perorální antidiabetika-biguanidy: nebezpečí laktátové acidózy při zhoršení ledvinných funkcí

- dehydratace

- kardiální dekompenzace

- podávání nefrotoxických léků (např. gentamycin, cisplatina, nesteroidní antiflogistika, imunosupresiva)

- kumulace kontrastních vyšetření

# Prevence KN:

- dostatečná hydratace

- perorálně zvýšit příjem tekutin 24 hodin před i po vyšetření (obzvláště důležité u starších osob             a v teplých letních měsících); 4 hodiny před aplikací JKL omezit p.o. příjem na 100 ml/hod.

- v případě intravenózní aplikace tekutin: podání 0,9 % roztoku NaCl i.v. rychlostí 1 až 2 ml/kg/hod. po dobu minimálně 4 hodin před a 24 hodin po vyšetření (množství i.v. podaných tekutin je nutno modifikovat u osob se srdečním selháním)

- použití nízko-/izoosmolální JKL

- preferovat JKL s nízkou viskozitou

- biguanidy (perorální antidiabetika), nesteroidní antirevmatika, případně jiné nefrotoxické léky vysadit 48 hodin před podáním JKL

- u katetrizačních výkonů zvážit podání alternativní KL (např. CO2)

- zvážit podání nefroprotektivních látek (acetylcystein, infuze hydrogenuhličitanu sodného)

Upozornění: Hemodialýza provedená i krátce po podání JKL nemůže efektivně zabránit případnému rozvoji KN! Důraz je proto kladen na prevenci KN, především dostatečnou hydrataci!

# Maximální možná dávka kontrastní látky:

U nemocných s normální funkcí ledvin (hladina sérového kreatininu < 100 μmol/l) a při dostatečné hydrataci je horní orientační hranice dávky do 300 ml JKL s koncentrací 300 mg I/ml. U zhoršené funkce ledvin (kreatinin 130-300 μmol/l) klesá maximální doporučené množství podané JKL pod 150 ml. U nemocných s poškozenými renálními funkcemi lze vypočítat maximální dávku JKL při optimální hydrataci dle vzorce

5 ml x váha (max 60 kg)

# Objem JKL (300 mgI / ml) v ml = _____________________________

hladina kreatininu μmol / l / 88

# PŘÍLOHA 3: RADIAČNÍ OCHRANA ŽEN V REPRODUKČNÍM VĚKU

# 3.1 Úvod

Zásady ochrany žen v reprodukčním věku při rtg vyšetřeních byly vytyčeny Mezinárodní komisí radiační ochrany v roce 1991 [45]. Pokroky v radiobiologickém výzkumu i zkušenosti z praxe posledních let však vedly k určitým modifikacím těchto zásad [49].

V praxi často dochází k některým nežádoucím situacím. Tak např. po rtg vyšetření těhotné ženy se setkáváme s neúměrnými obavami před možným rizikem, které někdy vede až k požadavku přerušení těhotenství i v situaci, která ve skutečnosti představuje pro plod zanedbatelné riziko.

Dalším příkladem je odložení rtg vyšetření těhotné ženy ve snaze uchránit plod, což může mít za následek pozdní diagnózu závažného onemocnění, které posléze ohrozí i plod či dítě.

Konečně u žen pracujících na rtg odděleních může při ještě bezpečně nepotvrzeném těhotenství jejich přeložení na jiné oddělení narušit chod oddělení, případně vést i k diskriminaci žen v reprodukčním věku při rozhodování o jejich přijetí na rtg oddělení.

Je proto třeba znát velikost dávek a stupeň rizika spojeného s lékařskými expozicemi u žen a u plodu                ve vztahu ke stupni těhotenství a na těchto poznatcích založit doporučení správných postupů při zvažování indikace a při vlastní realizaci jednotlivých rtg vyšetření. Zde je třeba také upozornit na zásady publikované v metodickém návodu MZ ČR „Indikační kritéria pro zobrazovací metody“ [7].

# 3.2 Velikost dávek spojených s lékařskou expozicí u žen

V radiodiagnostice je to otázka konvenčních rtg vyšetření a CT vyšetření v některých lokalizacích.

# 3.2.1 Rtg vyšetření v oblasti břicha a pánve těhotné ženy, orientační zprůměrované údaje

Vyšetření			Vstupní povrchová kerma (mGy)	Dávka na uterus (mGy)

L páteř (ap)			15 					1,5

L páteře (lat)			30 					2,5

Prostý snímek břicha		12 					1,5

Pánev (ap) 			12 					1,5

Rtg pelvimetrie 		50 					6

i.v. urografie

(skiagrafie10 snímků)	            100 					12

Irrigoskopie

(skiagrafie10 snímků) 	           120 					15

Angiografie břišní a pánevní 	200 					15

Pozn.: Dávky jsou definovány jako průměrné. Použita analogová skiagrafie

V ČR rtg pelvimetrii dnes neprovádíme – provádí se ultrazvukem.

Při i.v.urografii i irrigoskopii vystačíme většinou s menším množstvím snímků.

# 3.2.2 CT vyšetření

Dávky realizované při CT vyšetřeních jsou obecně vyšší a homogennější než u konvenční skiagrafie.

Dávka se vyjadřuje jednak jako průměrná vzhledem k celému ozářenému objemu tkáně, jednak jako dávka na uterus.

Vyšetření			prům. dávka v celém ozář. objemu (mGy)	Dávka na uterus (mGy)

Hlava 				40 						< 0,01

Hrudník 			15 						0,1

Břicho (bez pánve)		20						5

Pánev 				25						25

L páteř (bez sklonu gantry)	15						10

Pozn.: Dávky na negravidní uterus či do 3. měsíce těhotenství.

V současné době technologická vylepšení výrazně zkrátila dobu rtg vyšetření a rozšířila indikace.

Nezřídka jsme svědky i toho, že určitý objem je ozářen 2 až 3x během jednoho vyšetření (vícefázová vyšetření), a tím může dojít k vzestupu orgánové dávky nad 60 mGy.

Na druhé straně u moderních CT přístrojů je svazek rtg záření úzce kolimován, takže děloha obdrží významnější dávku pouze tehdy, nachází-li se v oblasti zájmu. Proto jsou dávky na uterus při vyšetřeních hlavy a hrudníku relativně nízké, např. u CT vyšetření plic při podezření na plicní embolii těhotné ženy činí dávka na uterus méně než 0,2 mGy.

# 3.3 Účinky rtg záření na plod

Jsou dvojího typu: riziko malformací plodu a pozdní indukce zhoubného bujení.

# 3.3.1 Účinky teratogenní

Z pohledu radiobiologického je významné, že

deterministické účinky při mechanismu buněčné smrti nastupují až od jistého prahu

radiosenzitivita plodu se výrazně mění v průběhu těhotenství

spontánní výskyt malformací je pozorován až u 3 % těhotenství (mentální retardace, ať již vázána                na malformace či ne, má rovněž incidenci 3 %)

# 3.3.2 Možné účinky ozáření plodu jako funkce stadia těhotenství

K ozáření dojde:

# a) před implantací vajíčka (do 8. dne těhotenství)

Vajíčko je ve stádiu moruly. Každá z jejích buněk je schopna se vyvinout v normální zárodek, je zde tedy kompenzační mechanismus. Účinek ozáření lze vyjádřit pravidlem vše nebo nic. Jsou-li všechny buňky poškozeny, těhotenství končí a není ani zjištěno – nedojde ani ke zpoždění menstruace. Je-li poškozena jen část buněk moruly, těhotenství probíhá dále normálně.

# b) během organogeneze (od 9. dne do konce 9. týdne post conceptionem)

Radiosenzitivita plodu je v tomto období vysoká, nejvyšší mezi 3. a 5. týdnem post conceptionem. Buňky plodu se rychle dělí a diferencují. Poškození skupiny buněk může v tomto stádiu znamenat zástavu vývoje, částečnou či úplnou, orgánu či končetiny a vyvolat tak významnou malformaci. Účinek je deterministický, objeví se až po překročení prahu, který většina autorů klade kolem tkáňové dávky 200 mGy.

# c) během zrání plodu (od 9. týdne do 9. měsíce post conceptionem)

Většina orgánů je již formována a smrt skupiny buněk může proto vyvolat jen menší či částečné orgánové poškození. Významnou výjimkou je však mozek, u kterého k migraci neuronů a formaci mozkové kůry dochází až do 15. týdne těhotenství. Různé vnější vlivy, tedy i ozáření ionizujícím zářením mohou vyvolat mentální retardaci, která může, ale nemusí být sdružena se zmenšením obvodu lebky. Toto riziko má práh kolem 500 mGy, ale existují práce, které referují o snížení IQ na hodnoty kolem 70 i u dávek nad 200 mGy.

# 3.3.3 Účinky kancerogenní

Jsou svázány s poškozením, ale nikoliv smrtí buňky. Mají charakter stochastický, tedy teoreticky bezprahový. Zvyšují se úměrně s obdrženou dávkou v příslušné tkáni nebo orgánu. Je třeba vědět, že spontánní incidence karcinomu a leukémií u dětí mezi 0 a 15 lety věku se pohybuje mezi 2 a 3 promile. V Hirošimě a Nagasaki nebyl pozorován prokazatelný nárůst rakovinného bujení u dětí matek ozářených při výbuchu. Avšak byl prokázán statisticky výrazný nárůst rakoviny a zejména leukémie u dětí ozářených v děloze dávkami nad 200 mGy. Na vyšší vnímavost k indukci nádorů u plodů ozářených in utero navazuje i vyšší vnímavost kojenců a dětí ve srovnání s dospělými. Ozáření plodů a později i dětí je tedy třeba při radiodiagnostických výkonech věnovat zvýšenou pozornost.

# 3.4 Různé situace při radiodiagnostice žen v reprodukčním věku – doporučení

Z výše uvedeného lze odvodit tyto praktické závěry:

Odpovědnost za zjištění těhotenství nesou společně jak indikující lékař, tak lékař radiolog. Je povinností obou pátrat po možném těhotenství při indikaci rtg vyšetření i jeho provedení na radiologickém oddělení (včetně dotazu při objednání pacienta k vyšetření a dotazu radiologického asistenta při příchodu nemocného k vyšetření). Za riziková je pak nutno považovat všechna vyšetření, při nichž se děloha vyskytuje v primárním svazku nebo je ozářena rozptýleným sekundárním zářením nezanedbatelnou dávkou – to znamená při vyšetřeních mezi bránicí a kostmi stydkými. U rtg ozáření mimo tuto oblast jsou dávky na dělohu zanedbatelné a vyšetření lze provést bez rizika.

V praxi je třeba rozlišit mezi třemi situacemi:

# 3.4.1 Pacientka s pravidelným menstruačním cyklem, u které však nelze vyloučit počátek těhotenství

Vyšetření lze provést po schválení správnosti indikace radiologem a po informování pacientky, že ve stadiu preimplantace (druhá polovina cyklu) není těhotenství reálně ohroženo. Dříve aplikované tzv. desetidenní pravidlo – to znamená, že se vyšetření má provádět pouze v prvých 10 dnech po skončení menstruace, již neplatí, neboť není vědecky podloženo [46], [48].

# 3.4.2 Těhotenství prokázané či pravděpodobné (opoždění menstruace)

Jestliže rozhodnutí o léčbě podmíněné rtg vyšetřením může být odloženo bez rizika poškození matky, provedeme rtg vyšetření se souhlasem ošetřujícího lékaře až po porodu, případně po vyloučení těhotenství.

Jestliže rtg vyšetření je nutné pro stanovení diagnózy a odklad správné léčby by mohl poškodit matku            a případně i dítě, lze ho provést po dohodě s ošetřujícím lékařem a po souhlasu matky, která byla řádně poučena o rizicích, které podstupuje matka i dítě v případě provedení vyšetření i o možných důsledcích, které plynou z neprovedeného vyšetření. Při poučení o rizicích bývá vhodné připomenout spontánní rizika pro matku a plod spojená s každým těhotenstvím. Je třeba vždy zvážit, zda k diagnostickým poznatkům potřebným pro správnou léčbu nelze dospět jiným vyšetřením bez expozice ionizujícím zářením (ultrazvuk, magnetická rezonance). Pokud to nelze, je třeba vyšetření s použitím rtg záření – skiagrafii či CT - realizovat s takovým expozičním protokolem, který představuje co nejnižší dávku na plod. Tuto dávku je třeba předem odhadnout a pokud možno i ověřit při vyšetření. Je třeba ji i uvést do popisu vyšetření.

# 3.4.3 Rtg vyšetření bylo provedeno při nerozpoznaném těhotenství

# a) Nešlo o vyšetření v oblasti břicha či pánve (hlava, krk, hrudník, končetiny)

Není třeba kalkulovat dávku na dělohu, neboť je vždy nižší než 1 mSv. Rodičům je třeba vysvětlit, že se jedná o dávku, kterou za rok obdrží každý z různých zdrojů v prostředí, a že z ní neplyne žádné přídatné nebezpečí pro dítě.

# b) Vyšetření se týkalo břicha či pánve

- U konvenční skiagrafie (méně než 4 snímky, méně než 1 minuta skiaskopie, byla-li užita k centraci) dávka na dělohu je vždy nižší než 10 mGy. Je třeba rodičům vysvětlit, že se jedná o nízkou dávku, která koresponduje s přirozeným pozadím a která nezvyšuje riziko malformací [45]. Perspektiva těhotenství není ohrožena.

- U kontrastních vyšetření typu urografie, irrigoskopie, cystografie apod. je dávka na dělohu obvykle nižší než 50 mGy. Je třeba, aby ji ověřil radiologický fyzik, kterému je třeba dodat všechny potřebné parametry vyšetření. Rodičům je třeba vysvětlit, že při této dávce není zvýšeno riziko výskytu malformací a že není třeba uvažovat o interrupci.

- U CT vyšetření: Náběr jedné série dat (ve spirálním nebo sekvenčním módu) v oblasti pánve znamená dávku většinou pod 50 mGy. Dá se vypočítat na základě Cw. Děloha je na počátku těhotenství umístěna zhruba uprostřed ozářeného objemu, a tak se dávka na dělohu pohybuje mezi jednou třetinou a jednou polovinou Cw. Postup je stejný jako u výše uvedených kontrastních konvenčních vyšetření v oblasti břicha a pánve.

Bylo-li provedeno více sérií, může dávka na dělohu přesáhnout 100 mGy. Je třeba ji stanovit s co největší přesností (radiologický fyzik). Rovná se zhruba 50 % součtu vážených Cw ze všech sérií. Dosažení dávky odpovídající prahové hodnotě pro ovlivnění IQ (100-300 mGy) nebo dokonce klinickému obrazu mentální retardace (práh kolem 500 mGy) je krajně nepravděpodobné. Pokud by k takovému případu došlo, či v obdobných situacích, kdy zvýšení pravděpodobnosti možného ovlivnění zárodku či plodu již vyžaduje větší pozornost, nespočívá indikace k přerušení těhotenství na lékaři, ale rozhodnutí se ponechává na rodičích, kteří byli zevrubně poučeni a seznámeni s obdrženou dávkou a s rizikem.

Při poučení rodičů není namístě výslovně zdůrazňovat zvýšenou citlivost plodu s následnou možností vzestupu maligních onemocnění po ozáření in utero. Takové poučení se neposkytuje rodičům ani při ozáření kojenců, batolat i starších dětí, u nichž ovšem směrem k dospělému věku tento rozdíl v citlivosti postupně mizí.

# 3.5 Rizika u žen v reprodukčním věku, zaměstnaných na rtg pracovištích

Otázka profesionálního ozáření těhotných žen je detailně analyzována v [45]. Tato doporučení jsou vědecky podložena a berou ohled na socioekonomická hlediska. Je třeba rozptýlit mnohdy iracionální obavy žen pracujících na odděleních se zdroji ionizujícího záření.

V preambuli [45],  se praví: „Dávkové limity pro plod jsou srovnatelné s limity pro populaci.“ Tento přístup je racionální, neboť zatím co matka si zvolila své povolání na základě znalosti všech rizik, budoucí dítě tuto volbu nemělo. Může však vést k praktickým problémům na pracovišti.

Jakmile žena oznámí, že je těhotná, je třeba upravit práci ženy tak, aby po zbytek těhotenství plod neobdržel dávku převyšující 1 mGy. Toto doporučení je rovněž formulováno ve Směrnici 97/43/EURATOM [1].

V praxi není třeba tyto ženy diskriminovat pracovně, neboť u profesionální pracovnice padá primární odpovědnost na ženu samotnou. Není tedy nutné ji přeložit na jiné oddělení ani jí zcela zabránit pracovat           ve sledovaném či kontrolovaném pásmu, pokud sama dbá na svoji zvýšenou ochranu. Pokud je to možné, je vhodné jí umožnit částečně či úplně přechod na pracoviště rtg oddělení, kde riziko ozáření rtg zářením je menší – např. z oddělení intervenční radiologie na CT, či ze skiaskopického pracoviště na pracoviště skiagrafické, případně tam, kde riziko ionizujícího záření nehrozí vůbec (UZ, MR).

Pokud však těhotná žena požádá sama o přeřazení na jiné oddělení, je třeba jí vyhovět, většinou                        po projednání s příslušným pracovním lékařem.

Je třeba také vyjít z poznatku, že úroveň ozáření u velké většiny osob pracujících v radiodiagnostických provozech a monitorovaných osobními dozimetry je velmi nízká.

Navíc osobní dozimetry měří povrchové dávky, takže dávky, které obdrží plod, jsou řádově nižší.

Pokud je osobní dozimetr nošen na povrchu ochranné zástěry, je dávka na plod přibližně 100x nižší než údaj dozimetru.